Załącznik 1A.13 do SIWZ

Zadanie nr  13   :Opis parametrów wymaganych dla respiratora transportowego z pełnym wyposażeniem (butla, torba, przyłączka AGA)  .

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Respirator transportowy z pełnym wyposażeniem(butla, torba, przyłączka AGA) | 1 |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
|  | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu o ciśnieniu w zakresie min. 280-600 kPa. |  |
|  | Temperatura pracy w zakresie min. -10 °C do +50°C. |  |
|  | Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy min. IP54 |  |
|  | Maksymalna waga respiratora ≤2,5 kg. |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla. |  |
|  | Tryb wentylacji IPPV/ CMV. |  |
|  | Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej. |  |
|  | Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza niż 450 ml (przy częstości oddechowej 12 odd./min.). |  |
|  | Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie" (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min. |  |
|  | Tryb CPAP — przepływ regulowany w zakresie min. 0-12 I/min. |  |
|  | Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH20. |  |
|  | Zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 1-35 l/min. |  |
|  | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100% i mix tlenowy (podać wartość znamionową stężenia 02 deklarowaną w materiałach technicznych producenta). |  |
|  | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej. |  |
|  | Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci: — częstość oddechowa min. 8-40 cykli/min, — objętość oddechowa min. 70-1500 ml. |  |
|  | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie" poniżej 3 cmH20 |  |
|  | Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cmH20. |  |
|  | Prezentacja ciśnienia w układzie pacjenta za pomocą manometru, wyświetlacza, itp. |  |
|  | Moduł alarmowy (dopuszcza się zasilanie elektryczne modułu), alarm optyczny i dźwiękowy: — wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta, — niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego. |  |
|  | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego. |  |
|  | Przenośny zestaw tlenowy: — torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy — butla tlenowa aluminiowa 2,7 1 02 z głowicą DIN %', pojemność 4001 02 przy ci śnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm — reduktor tlenowy z gniazdem AGA 02 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120I/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem. |  |
|  | Uchwyt na szynę typu Modura . |  |
|  | Obwody oddechowe jednorazowego użytku, min. 20 szt. w zestawie. |  |
| GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
|  | Czas naprawy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii |  |
|  | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy 5 dnia od momentu zgłoszenia awarii |  |
|  | Instrukcje i dokumentacje w języku polskim |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2017 |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzeń i osprzętu po instalacji i uruchomieniu sprzętu dla min. trzech osób |  |
|  | Wykonanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta potwierdzone dokumentem stwierdzającym sprawność sprzętu |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty sprzedaży Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności opłacania usługi serwisowej |  |
|  | Certyfikaty CE, Deklaracje zgodności i inne dokument dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa( dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), proszę opisać dokumenty |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.