Załącznik 1A.18 do SIWZ

Zadanie nr  18  Opis parametrów wymaganych dla APARAT USG Z DOPPLEREM TYPU LAPTOP

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | APARAT USG Z DOPPLEREM TYPU LAPTOP | 1 |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
|  | Przenośny aparat ultrasonograficzny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 |  |
|  | Aparat przenośny o wadze maks. 8 kg wyposażony w uchwyt transportowy |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 2,0 -13,0MHz. |  |
|  | Dynamika systemu powyżej 170dB |  |
|  | Monitor o przekątnej min. 15 cali |  |
|  | Rozdzielczość monitora min 800x600 |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania opisów |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B min.2000 |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym SSD o pojemności nie mniejszej niż 180GB |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety" min. 20 |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno — biała. |  |
|  | Dedykowany do aparatu wózek wyposażony w: - 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania, uchwyty na głowice, żel - możliwość regulacji wysokości min 18 cm, - system dokujący aparat do wózka wraz z zasilaczem -moduł do obsługi wielu głowic, umożliwiający natychmiastowe przełączanie między głowicami, bez konieczności ich ponownego przepinania - min. 3 aktywne porty |  |
|  | Wbudowany w aparat akumulator zapewniający pracę bez zasilania sieciowego min. 60 minut. |  |
|  | Funkcja mająca na celu redukcję artefaktów, wyostrzająca krawędzie, zapewniającą zwiększenie kontrastowej rozdzielczości |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku. |  |
|  | Funkcja obsługująca technologię skrzyżowanych ultradźwięków, (min 7 kątów). |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) |  |
|  | Częstotliwość odświeżania w trybie B min. 1000 fps |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości penetracji min 2cm do min 30cm. |  |
|  | Zakres powiększania obrazu min. 10 x. |  |
|  | Tryb M-mode |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD): |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy 0° kącie korekcji min. +/- 3 m/s -podać |  |
|  | Regulacja bramki Dopplerowskiej min. od 1 —20mm. |  |
|  | Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej Min. +/- 80° |  |
|  | Tryb Doppler Ciągly (CW): |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy 0° kącie korekcji min. +/- 6 m/s |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne: |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) |  |
|  | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym: |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne min: - jama brzuszna; - położniczo-ginekologiczne; - naczyniowe; - małe narządy. |  |
|  | Liczba kursorów pomiarowych min. 4 pary. |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych, małych narządów |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min 5-12 MHz. |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B —mode) |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler |  |
|  | Szerokość matrycy 40 mm ( +/-5%). |  |
|  | Min. liczba elementów 128 |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką do biopsji. |  |
|  | Głowica elektroniczna convex do badań brzusznych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. |  |
|  | Zakres częstotliwości —min. 2,0-5,0 MHz. |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B— mode) |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) powyżej 65°. |  |
|  | Liczba elementów — min. 128. |  |
|  | Głowica elektroniczna sektorowa, szerokopasmowa do badań kardiologicznych |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,5-4,0MHz. |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B— mode) |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla CD, PW |  |
|  | Praca w trybie Dopplera ciągłego CWD |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90°. |  |
|  | Liczba elementów — min. 64. |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3.0 z min. następującymi funkcjami |  |
|  | DICOM Store |  |
|  | DICOM Worklist |  |
|  | DICOM Print |  |
|  | Funkcja Full Zoom obrazowanie w czasie rzeczywistym na całym ekranie |  |
|  | Raporty z badań z opcją komentarzy Użytkownika |  |
|  | Zapis badań w formatach DICOM,MPEG,AVI, JPG |  |
|  | Aktywne min 2 gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flesh , Pendrive) |  |
|  | Gwarancja |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące |  |
|  | Przeglądy w okresie gwarancji minimum raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu |  |
|  | Certyfikat CE na aparat z głowicami (załączyć) |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) |  |
|  | Wykonawca przedstawi wykaz serwisów, które posiadają autoryzacje producenta do wykonywania przeglądów i napraw a wskazany serwis autoryzowany przedstawi dokument o posiadaniu autoryzacji. |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 8 lat od daty zakupu |  |
|  | W przypadku zgłoszenia usterki / awarii naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |
|  | W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni od daty zgłoszenia awarii |  |
|  | Możliwość maksymalnie 3 awarii o tych samych objawach w przypadku wystąpienia czwartej awarii wymiana aparatu na nowy |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem |  |
|  | Dokumenty potwierdzające iż przedmiot zamówienia jest dopuszczony do użytku na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.